Инструкция по эксплуатации дозиметра ДКГ-РМ 1203М

Дозиметр предназначен для измерения мощности амбиентного эквивалента дозы (по тексту МЭД) и эквивалента дозы гамма-излучения (ЭД).

Дозиметр может использоваться широким кругом специалистов (персоналом атомных установок, радиологических и изотопных лабораторий, сотрудниками аварийных служб, гражданской обороны, пожарной охраны, полиции, сотрудниками таможенных и пограничных служб).

Некоторые характеристики:

| Наименование параметров | Значения параметров |
| --- | --- |
| Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения МЭД, % | ± (15+А1/D+A2∙D), где: А1 – коэффициент равный 1,5 мкЗв/ч, А2 – коэффициент равный 0,0025-1 мкЗв/ч, D – измеренная МЭД в мкЗв/ч |
| Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения ЭД, % | ± 20 |

Допустимые условия эксплуатации:

| Наименование параметра | Значения |
| --- | --- |
| Диапазон рабочих температур, оС | от минус 15 до 60 с индикацией на ЖИ, от минус 40 до минус 15 без индикации |
| Относительная влажность воздуха при температуре 35 оС, % | 80, не более |
| Давление, кПа | 84-106,7 |

Подготовка к работе

Перед началом работы с прибором следует проверить имеется ли действующая поверка на прибор (даётся на год), а также убедиться что прибор не повреждён и не запачкан. Во время эксплуатации прибора на местности, загрязнённой радиоактивными веществами, прибор рекомендуется помещать в полиэтиленовый чехол, чтобы избежать радиоактивного загрязнения прибора.

Прибор поставляется с элементами питания и готов к работе после их установки в дозиметр. При исправном приборе на индикаторе не должны высвечиваться сообщения об неисправностях Er01-Er04. При нормальном напряжении элементов питания должна отсутствовать индикация «bАt». В противном случае данным прибором пользоваться нельзя. В зависимости от цели выбирают режим измерения МЭД или ЭД.

Старт режима измерения МЭД

- Сначала требуется перейти в режим МЭД (галка напротив мкЗв/ч) путем нажатия на кнопку «MODE».

- Режим запуска начала измерений МЭД происходит при двойном кратковременном нажатии на кнопку «SET». При этом на индикаторе высвечивается немигающие символы 00,00 мкЗв/ч. Затем следует нажать на кнопку «MODE». При этом индикатор перейдёт в мигающий режим до момента появления первого значения измеренной МЭД. Не подсвеченная аналоговая шкала соответствует статистической погрешности более 100%, полностью заполненная – не более 20%. При измерении МЭД следует учитывать то, что время установления показаний МЭД изменяется автоматически в зависимости от МЭД (см. таблицу «Зависимость времени установления показаний от МЭД).

Зависимость времени установления показаний от МЭД

| Диапазон значений МЭД, мкЗв/ч | Коэффициент вариации |
| --- | --- |
|  | Время установления показаний, с |
|  | 30% | 20% | 10% |
| 0,1-0,8 | 150-100 | 360-300 | 1000-600 |
| 0,8-8 | 100-10 | 300-30 | 600-60 |
| 8-20 | 10-3 | 30-5 | 60-15 |
| ≥20 | 3 | 5 | 15 |

Старт режима измерения ЭД

- Перейдите в режим ЭД (галка напротив мкЗв) путем нажатия на кнопку «MODE».

- Занесите в рабочий журнал следующую информацию:

| ФИО | Должность | Дата измерений | Начало измерений ЭД | Окончание измерений ЭД | Полученная доза | Подпись проверяемого | Подпись дозиметриста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |